ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Одним из важнейших параметров, определяющих качество веществ, является плотность. Измерение плотности играет важную роль в химической, лакокрасочной, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслях промышленности, где по плотности судят о качестве исходного сырья, полуфабриката или готового продукта, о тех физико-химических изменениях в материале, которые происходят во время технологического процесса.

Существует большое количество методов измерения плотности, отвечающих различным требованиям технологических производств. В промышленности получили распространение барботажные методы, которые легко поддаются автоматизации, просты в реализации, обладают достаточной точностью, а также высокой пожаро- и взрывобезопасностью, что приобретает особое значение в условиях потенциально опасных производств.

Недостатком барботажных методов является большая погрешность измерения плотности при малой глубине погружения (H << 1 м) измерительного элемента в контролируемую среду, что обусловлено влиянием поверхностного натяжения жидкости на результат измерения.

В лабораторных условиях, а также в ряде отраслей, к которым относится, например, производство биологических добавок к топливу синтез продукта осуществляется в технологических емкостях небольшого объема, поэтому необходимая глубина погружения измерительного элемента не может быть достигнута и использование известных барботажных методов для проведения контроля становится неприемлемым.

Таким образом, важной и актуальной является задача разработки метода контроля плотности, который, сохранив все достоинства барботажных методов (пожаро- и взрывобезопасность, простоту и невысокую стоимость реализации), позволит с достаточной точностью измерять плотность при малой глубине погружения измерительного элемента в контролируемую среду благодаря учету влияния поверхностного натяжения на результат измерения.

Цель работы – разработка и исследование барботажного объемометрического метода и устройства контроля плотности, позволяющих устранить влияние поверхностного натяжения на точность измерения плотности при малой глубине погружения измерительного элемента в контролируемую жидкость.

Для достижения поставленной цели необходимо:

– провести экспериментальное исследование процессов, происходящих в системе «газ-жидкость» при барботировании газа через слой жидкости, величина которого соизмерима с размерами пузырьков;

– составить математическое описание процессов, происходящих в газожидкостной системе в барботажном режиме взаимодействия газа с жидкостью;

– разработать барботажный объемометрический метод измерения плотности жидкости и провести оценку его погрешности;

– разработать устройство для измерения плотности жидкости, реализующее разработанный метод;

– провести экспериментальные и теоретические исследования влияния неконтролируемых параметров окружающей среды и конструктивных параметров измерительного устройства на точность измерений плотности барботажным объемометрическим методом;

– осуществить промышленные испытания разработанного метода и устройства.

Методы и методики исследований. При решении поставленной задачи использовались: методы математической физики, математической статистики, планирования экспериментов, теории измерений и метрологии. Использованы методы компьютерного моделирования с использованием программных пакетов MathCAD, Microsoft Excel, Maple.

Научная новизна работы заключается в следующем:

– на основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований процессов, происходящих в системе «газ-жидкость» в барботажном режиме взаимодействия, доказана возможность создания метода, позволяющего устранить влияние поверхностного натяжения жидкости на точность барботажных методов при малой глубине погружения измерительного элемента в исследуемую жидкость;

– разработан барботажный объемометрический метод контроля плотности, основанный на измерении давления внутри образующихся пузырьков и их отрывного объема, о величине которого судят по количеству пузырьков, поступивших в жидкость в результате подачи в измерительный элемент заданного объема газа;

– в результате теоретических и экспериментальных исследований влияния конструктивных параметров измерительного устройства на точность измерений плотности разработанным методом получены:

• диапазон значений диаметра сопла d0 газоподводящей трубки, в котором погрешность измерений минимальна;

• расчетные зависимости для определения минимально допустимых значений глубины погружения измерительного элемента H и диаметра измерительной емкости d1 для заданного диаметра сопла d0 газоподводящей трубки;

• значение угла наклона  газоподводящей трубки, при котором чувствительность метода максимальна.

Практическая значимость. Разработано устройство для измерения плотности жидкости при малой глубине погружения измерительного элемента в контролируемую среду в условиях пожаро- и взрывоопасных производств, которое легко поддается автоматизации и может быть использовано для осуществления непрерывного контроля. Производственные испытания экспериментальных образцов измерительного устройства показали их работоспособность.

Оригинальный метод и реализующее его устройство для контроля плотности признаны изобретением и защищены патентом Российской Федерации.

Реализация результатов. Результаты теоретических и экспериментальных исследований автора прошли промышленные испытания и рекомендованы к внедрению в ГНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский и проектно-технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (ВИИТиН)» для проведения непрерывного контроля плотности жидкого биологического топлива в процессе его синтеза. Результаты работы также используются в научно-исследовательской и учебной работе Тамбовского государственного технического университета.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 5-й Международной научно-технической конференции «Измерение, контроль, информатизация» (Барнаул, 2004 г.), на Пятой международной теплофизической школе «Теплофизические измерения при контроле и управлении качеством» (Тамбов, 2004 г.); на Шестой международной теплофизической школе «Теплофизика в энергосбережении и управлении качеством» (Тамбов, 2007 г.); на Международной научно-технической конференции «Современные информационные технологии» (Пенза, 2008 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК. Получен 1 патент на изобретение.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Основная часть диссертации изложена на 130 страницах, содержит 23 рисунка и 18 таблиц. Список литературы включает 77 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и задачи, раскрыта научная новизна и практическая значимость, приведены результаты апробации работы. Дана краткая характеристика содержания диссертации по главам.

В первой главе проведен обзор существующих пневматических методов измерения плотности жидкости, осуществлена их классификация, а также выявлены основные присущие им достоинства и недостатки.

К пневматическим методам относятся методы, при реализации которых осуществляется силовое воздействие газом на контролируемую жидкость, а информативным параметром является один из параметров состояния газа.

К пневматическим методам относятся колокольные методы, основанные на зависимости гидростатического давления жидкости от ее плотности.

Классификация колокольных методов представлена на рис. 1.

Пневматические

колокольные методы

Без подачи газа

С подачей газа

С непрерывной

подачей газа

С импульсной подачей газа

Проточные

(барботажные)

Непроточные

Рис. 1. Классификация пневмометрических емкостных методов

В зависимости от наличия или отсутствия источника питания различают колокольные методы без подачи газа в измерительную емкость и с подачей газа.

По характеру взаимодействия газа с жидкостью динамические колокольные методы классифицируются на непрерывные (с подачей газа в измерительный элемент с заданным расходом G = const) и импульсные (с подачей газа в виде отдельных порций заданного объема V0 = const).

C учетом физических особенностей измерительных элементов (ИЭ) динамические колокольные методы с импульсной и непрерывной подачей газа можно разделить на проточные (барботажные) и непроточные. В непроточных колокольных методах измерительная емкость имеет форму цилиндра, уровень жидкости в котором при подаче газа меняется на некоторое значение H. В проточных (барботажных) методах измерительный элемент представлен в виде трубки с длиной, значительно превышающей диаметр, газ через которую поступает в жидкость в виде отдельных пузырьков.

Кроме этого, методы могут быть классифицированы по физической информационной величине, определяющей плотность контролируемой жидкости. Информативным параметром в колокольных методах без подачи газа служит давление в ИЭ; в колокольных методах с подачей газа и непроточной измерительной емкостью – время изменения уровня на ∆H при G = const, изменение давления при изменении объема на ∆V = const; 
в колокольных методах с подачей газа и проточной измерительной емкостью (барботажных) – давление в ИЭ или время t барботирования постоянного количества газа.

δρH, %

Н, м

Рис. 2. Влияние глубины погружения газоподводящей трубки

на погрешность измерения плотности

В промышленности получили распространение барботажные методы контроля плотности, которые отличаются простотой реализации и удобством использования. Недостатком барботажных методов является большая погрешность измерения плотности при малой глубине погружения (H << 1 м) измерительного элемента в контролируемую жидкость. Так, например, при диаметре газоподводящей трубки d0 = 5 мм изменение глубины погружения H от 1 м до 0,1 м приводит к увеличению погрешности δρH  с 0,58 % до 5,8 %, а при H = 0,01 м погрешность достигает 60 %. На рис. 2 представлена зависимость погрешности измерения плотности δρH от глубины погружения H измерительного элемента.

Указанный недостаток значительно ограничивает использование барботажных методов в тех отраслях, где производство осуществляется в технологических аппаратах небольшого объема и необходимая глубина погружения измерительного элемента не может быть достигнута.

В связи с этим большое значение приобретает разработка нового метода, который обладал бы всеми достоинствами барботажных методов и в то же время позволил бы проводить измерения при малой глубине погружения измерительного элемента в контролируемую жидкость (H << 1 м).

В итогах первой главы на основе проведенного исследования литературных источников поставлены основные задачи исследования.

Во второй главе рассмотрены физические основы барботажных процессов и получено математическое описание барботажного объемометрического метода контроля плотности жидкости.

В ходе анализа процесса прохождения газа через слой маловязкой жидкости (ηж < 2 · 10–3 Па · с) были выявлены основные режимы взаимодействия газа с жидкостью: барботажный, цепочечный, факельный и дисперсионный.

Из всех полученных режимов наибольший интерес при определении физико-химических свойств маловязких жидкостей представляет собой барботажный режим, который в отличие от остальных режимов обладает устойчивостью и может быть охарактеризован рядом закономерностей, поддающихся математическому описанию.

Проведены теоретические и экспериментальные исследования процесса барботирования газа через слой жидкости, в результате которых получено математическое описание, положенное в основу барботажного объемометрического метода контроля плотности жидкости.

При образовании пузырька на конце газоподводящей трубки на его поверхность действуют следующие силы:

− архимедова сила				Fa = 4πR33gρж−ρг;

− сила трения				Fη = 6жvR;

− сила поверхностного натяжения		Fσ = d0ж ;

− сила инерции				Fи = Mdvdt,

где  ж – плотность жидкости;  г – плотность газа; g – ускорение силы тяжести; ж – динамическая вязкость жидкости; ж – поверхностное натяжение жидкости; d0 – диаметр сопла; R – радиус пузырька; v – скорость центра пузырька радиусом R; M – ускоренная масса пузырька радиусом R; 
t – время.

Рост пузырька происходит до тех пор, пока его радиус не достигнет отрывного значения R1, при котором силы, препятствующие отрыву пузырька, и архимедова сила равны.

При малой скорости роста пузырька в маловязкой жидкости силами трения и инерции можно пренебречь, тогда условие равновесия запишется в виде:

4πR133g(ρж−ρг)=πσжd0,                                     (1)

откуда при ρж>>ρготрывной радиус пузырька равен

R1=33d0σж4gρж.                                                  (2)

В процессе роста и отрыва пузырька давление внутри него меняется обратно пропорционально радиусу кривизны R поверхности пузырька:

Pи=Pг+2σжR+P0=ρжgH+2σжR+P0,                            (3)

где Pи – измеренное давление газа в пузырьке; Pг – гидростатическое давление столба жидкости высотой H; P0 – избыточное давление над уровнем жидкости.

При этом давление внутри пузырька принимает максимальное значение Pmax в тот момент, когда радиус кривизны поверхности пузырька R имеет наименьшее значение и равен половине диаметра сопла газоподводящей трубки R=d02.

Pmax=ρжgH+4σжd0+P0.                                       (4)

При совместном рассмотрении уравнений (1) и (4), учитывая, что объем каждого пузырька Vп в (1) определяется равенством

Vп=4πR133=V0n,                                                (5)

где V0 – объем поданного газа; n − количество образующихся пузырьков; получим систему уравнений:

Pmax=ρжgH+4σжd0+P0;                                   (6)

Решая систему (6) относительно ρж и σж при d0, V0, H = const получим

ρж=K1(Pmax−P0)1n+K2;                                           (7)

σж=(Pmax−P0) (K3−K41n+K2),                              (8)

где   K1 =πd024V0g;   K2 =Hπd024V0;   K3 =d04;   K4 =πd03H16V0.

Полученные уравнения (7) и (8) позволяют определить плотность и поверхностное натяжение жидкости по величине максимального избыточного давления (Pmax – P0) в пузырьке и количеству n пузырьков, поступивших в жидкость в результате подачи заданного объема газа V0 в измерительный элемент.

Уравнения (7) и (8) положены в основу барботажного объемометрического метода, который позволяет повысить точность существующих барботажных методов контроля плотности при малой глубине погружения измерительного элемента в контролируемую жидкость путем дополнительного измерения отрывного объема Vп образующихся пузырьков через их количество n.

При проведении измерений газ в контролируемую жидкость можно подавать с заданным объемным количеством или с заданным расходом. В первом случае объем поданного газа V0 является постоянным и не зависящим от времени, а во втором – объем поданного газа является функцией времени:

V0=Q t,                                                   (9)

где t – время подачи газа, с; Q – объемный расход газа, м3/с.

При непрерывном расходе газа в контролируемую жидкость измеряется частота следования пузырьков f, связанная с n выражением:

n=tf.                                                   (10)

С учетом (9) и (10) формулы (7) и (8) для определения плотности и поверхностного натяжения примут вид:

ρж=K1'Pmax−P0)1f+K2';                                         (11)

σж=(Pmax−P0) K3−K4'1f+K2',                           (12)

где K1' =πd024Qg;  K2'=Hπd024Q; K4' =πd03H16Q.

Адекватность математического описания разработанного метода физическим процессам, протекающим в системе «газ-жидкость» в барботажном режиме взаимодействия, оценивалась путем статистической проверки гипотезы о том, что результаты расчета величин n и (Pmax – P0) по уравнениям (6) и экспериментально полученные результаты описывают барботажный процесс с одинаковой точностью. Оценка квантиля F – распределения и его сравнение с табличным значением позволяют сделать вывод о том, что проверяемая гипотеза верна.

Третья глава посвящена реализации и исследованию барботажного объемометрического метода контроля плотности, который позволяет измерять плотность при малой глубине погружения измерительного элемента в контролируемую жидкость.

На рис. 3 представлена экспериментальная установка, реализующая разработанный метод.

2

1

3

4

5

Н

Рис. 3. Установка для реализации барботажного метода контроля плотности:

1 – источник постоянного расхода газа Q; 2 – кювета с исследуемым веществом;

3 – емкостной преобразователь давления; 4 – частотомер; 5 – милливольтметр

В качестве образцовых жидкостей использовались дистиллированная вода, растворы этилового спирта (98, 80, 60, 40, 20 %)  и  водный  раствор NaCl (10 %) при температуре 20 С. Методика проведения эксперимента включала в себя следующие основные этапы:

– устанавливают заданный расход газа Q;

– заливают исследуемую жидкость в кювету до уровня H;

– измеряют частоту f следования пузырьков с помощью частотомера 4;

– с выхода емкостного преобразователя 3 снимают сигнал, пропорциональный измеряемому давлению, и определяют его максимальное значение Pmax;

– на основании полученных Pmax и f определяют значение плотности ρж и поверхностного натяжения ρж жидкости по уравнениям (11) и (12).

Проведенные экспериментальные исследования ряда жидкостей, плотность и поверхностное натяжение которых находятся в диапазонах 812…1147 кг/м3 и 22,03…75,65 мН/м, показали, что погрешность измерения плотности не превышает 2,2 %, а поверхностного натяжения – 1,2 %.

В четвертой главе разработано барботажное объемометрическое устройство, использующее в качестве информативного параметра давление Pmax в газоподводящей трубке и количество n пузырьков газа, поступивших в жидкость. На рис. 4, а представлена схема устройства, требующего для проведения измерений отбора пробы, а на рис. 4, б – схема устройства погружного типа, которое не требует отбора пробы и позволяет проводить непрерывные измерения плотности в технологических аппаратах.

5

6

7

8

3

2

5

6

7

8

а)

б)

Рис. 4. Схема устройства для контроля плотности

с отбором пробы (а) погружного типа (б):

1 – источник питания; 2 – газоподводящая трубка; 3 – измерительная емкость;

4 – емкостной преобразователь давления; 5 – счетчик импульсов; 6 – измеритель напряжения; 7 – блок обработки информации; 8 – блок индикации информации

Устройство с отбором пробы и устройство погружного типа включают в себя: источник питания 1 в виде дозирующей емкости объемом V0; газоподводящую трубку 2; измерительную емкость 3; емкостной преобразователь давления 4; многофункциональный частотомер-вольтметр Fluke 164, выполняющий функции счетчика импульсов 5 и измерителя напряжения 6 с последующей обработкой информации микропроцессором 7 и выводом ее на дисплей 8.

В устройстве погружного типа измерительная емкость 3 выполнена в виде колокола с боковыми прорезями, который позволяет обеспечить постоянство высоты слоя жидкости H над соплом газоподводящей трубки при любой глубине погружения измерительного элемента в контролируемую жидкость.

Разработанные устройства реализуют барботажный объемометрический метод контроля плотности с подачей газа в измерительный элемент в виде заданного объема V0. Преимуществом такой подачи газа в газоподводящую трубку по сравнению с тем, когда газ подается с заданным расходом Q =const, является независимость проведения измерений от наличия стационарного источника питания и от колебаний расхода газа Q в измерительный элемент.

Методика проведения измерений включает следующие этапы:

– измерительный элемент погружают в контролируемую жидкость на произвольную глубину или заполняют измерительную емкость контролируемой жидкостью до высоты H;

– с помощью источника питания осуществляют подачу газа в измерительный элемент таким образом, чтобы газ поступал в жидкость в виде отдельных пузырьков;

– снимают с блока индикации 8 многофункционального частотомера-вольтметра Fluke 164 показания о плотности и поверхностном натяжении исследуемой жидкости.

В главе осуществлен выбор основных конструктивных параметров устройства: диаметра сопла d0 газоподводящей трубки, диаметра d1 измерительной емкости, глубины погружения H и угла наклона  газоподводящей трубки.

В результате теоретических и экспериментальных исследований влияния диаметра сопла d0 газоподводящей трубки на точность измерений было выявлено, что относительная погрешность ρ измерения плотности (ρж = 800…1200 кг/м3 при t = 20 C) принимает минимальное значение при d0 = 0,3…0,5 мм. Полученная зависимость ρ от d0 представлена на графике (рис. 5).

Экспериментальные и теоретические исследования влияния диаметра d1 измерительной емкости и глубины погружения H измерительного элемента на точность измерений показали, что они не оказывают влияния на погрешность измерения плотности, если их значения больше отрывного диаметра пузырька dп в 4 и 2,5 раза, т.е. d1 > 4dп и Н > 2,5dп. Так как минимальный объем жидкости Vпр', необходимый для проведения измерений устройством с отбором пробы (рис. 4, а), определяется минимально допустимыми значениями диаметра d1' измерительной емкости и глубины погружения Н' cопла газоподводящей трубки, то выражение для Vпр' примет вид:

Vпр'=0,25π(d1')2H'=10πdп3.                                (13)

δρ, %

d0, м

Рис. 5. Зависимость относительной погрешности δρ измерения плотности от диаметра газоподводящей трубки d0:

−− − теоретически полученная зависимость;   − экспериментальные данные

Для жидкостей с плотностью и поверхностным натяжением в диапазоне 812…1147 кг/м3 и 22,03…75,65 мН/м при диаметре сопла 
d0 = 0,3…0,5 мм получим минимально допустимые значения d1' = 12 мм, Н' = 7,5 мм и Vпр' = 8,48∙10–7 м3.

Проведенные исследования доказали возможность проведения измерений плотности в объеме жидкости, не превышающем 1 см3, что делает использование разработанного метода приемлемым даже в тех случаях, когда контролируемая жидкость представлена в ограниченном объеме.

В результате дальнейших исследований влияния конструктивных параметров разработанного устройства на точность измерений было установлено, что повысить его чувствительность можно за счет изменения угла наклона  газоподводящей трубки. Это обусловлено тем, что при изменении  меняется сила адгезии Fσ=πσжd0sinθ пузырька к поверхности среза трубки, что приводит к изменению количества пузырьков n, приходящихся на единицу изменения плотности.

При α=0° краевой угол θ из-за образования перемычки между срезом трубки и пузырьком равен 90 (рис. 6, а), а сила адгезии находится по формуле Fσ=πσжd0, поэтому состояние равновесия сил в момент отрыва пузырька описывается уравнением (3). При изменении угла наклона  сила адгезии будет определяться выражением Fσ=πσжd0sinθA+θR2, где θА и θR – наступающий и отступающий краевые углы смачивания. На рис. 6, б представлено изменение краевых углов смачивания при различных углах наклона газоподводящей трубки.

а)                                                              б)

Рис. 6. Краевой угол смачивания θ в момент отрыва пузырька при α = 0° (а)

краевые углы смачивания θА и θR при изменении угла наклона α (б)

а)                                           б)

в)                                            г)

Рис. 7. Изменение краевых углов смачивания при различных α:

а –   = 60°;  б –   = 90°;  в –   = 120°;  г –   = 180°

В результате экспериментальных исследований, в ходе которых фотографическим методом (рис. 7) определялись краевые углы смачивания θА и θR в момент отрыва пузырька при различных , было установлено, что значение sinθA+θB2=1K, где K – коэффициент пропорциональности, показывающий во сколько раз увеличивается число пузырьков n, зависит только от значения α и не зависит от физико-химических свойств исследуемого вещества. При этом максимальное значение коэффициент K принимает при α=90° и равен  K = 2.

С учетом коэффициента K расчетные формулы для определения ρж и σж примут вид:

ρж=K1(Pmax−P0)2 n−1+K2;                                           (14)

σж=(Pmax−P0) K3−K42 n−1+K2.                             (15)

Таким образом, путем изменения угла наклона газоподводящей трубки от 0 до 90° можно в два раза увеличить число пузырьков n, приходящихся на единицу изменения плотности и тем самым в два раза повысить чувствительность измерительного устройства, реализующего барботажный объемометрический метод контроля плотности жидкости.

В приложении приведены акты внедрения результатов работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1. Проведен литературный обзор существующих барботажных методов контроля плотности жидкости, который выявил отсутствие метода, позволяющего осуществлять непрерывные измерения плотности при малой глубине погружения измерительного элемента в жидкость.

2. Проведены экспериментальные исследования режимов взаимодействия газа со слоем маловязкой жидкости и определены граничные условия их существования.

3. Проведены теоретические и экспериментальные исследования процессов, происходящих в системе «газ-жидкость» в барботажном режиме взаимодействия, и доказана возможность создания метода, позволяющего устранить влияние поверхностного натяжения жидкости на точность барботажных методов при малой глубине погружения измерительного элемента в исследуемую жидкость.

4. Разработан барботажный объемометрический метод контроля плотности, основанный на измерении давления внутри образующихся пузырьков и их отрывного объема через их количество, поступившее в жидкость в результате подачи в измерительный элемент заданного объема газа. Разработанный метод признан изобретением и защищен патентом РФ.

5. Разработано устройство для измерения плотности жидкости при малой глубине погружения измерительного элемента в контролируемую среду в условиях пожаро- и взрывоопасных производств, которое легко поддается автоматизации и может быть использовано для проведения непрерывного контроля.

6. Проведены теоретические и экспериментальные исследования влияния конструктивных параметров измерительного устройства на точность барботажного объемометрического метода. определен диапазон значений диаметра газоподводящей трубки, в котором погрешность измерения минимальна, и получены расчетные зависимости для определения минимально допустимых значений диаметра измерительной емкости и глубины погружения газоподводящей трубки.

7. Предложен способ повышения чувствительности измерительного устройства путем увеличения угла наклона газоподводящей трубки от 0 
до 90.

8. Разработанный метод и устройство контроля плотности жидкости прошли испытания и рекомендованы к внедрению в ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (ВИИТиН)».

Основные результаты диссертации изложены

в следующих работах

1. Баршутина, М.Н. Выбор объема пробы при реализации барботажного объемометрического метода измерения плотности и поверхностного натяжения / М.Н. Баршутина, М.М. Мордасов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2009. – № 7. – С. 29 – 33.

2. Баршутина, М.Н. Повышение точности барботажного объемометрического метода контроля плотности и поверхностного натяжения жидкости / М.Н. Баршутина, М.М. Мордасов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2008. – № 4. – С. 35 – 37.

3. Баршутина, М.Н. Объемометрический принцип измерения физико-химических свойств жидкости / М.Н. Баршутина, М.М. Козадаева, М.М. Мордасов // Вопросы современной науки и практики. Университет имени Вернадского. – 2008. – № 1(11). – С. 104 – 108.

4. Баршутина, М.Н. Барботажный объемометрический метод контроля вязкости жидкости / М.Н. Баршутина, М.М. Козадаева, М.М. Мордасов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2008. – № 12. – С. 35 – 37.

5. Баршутина, М.Н. Пневматический метод совокупного контроля плотности  и  поверхностного натяжения жидкости / М.Н. Баршутина, Д.М. Мордасов, М.М. Мордасов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2007. – № 9. – С. 50 – 52.

6. Мордасов, М.М. Повышение точности барботажного метода измерения плотности жидкостей / М.М. Мордасов, М.Н. Баршутина, Д.М. Мордасов // Вестник ТГТУ. – 2007. – Т. 13, № 1А. – С. 20 – 25.

7. Баршутина, М.Н. Модификация барботажного объемометрическо-
го метода контроля плотности и поверхностного натяжения жидкости / 
М.Н. Баршутина, М.М. Мордасов // Труды ТГТУ : сб. науч. ст. молодых ученых и студентов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 
Вып. 21. – С. 93 – 97.

8. Баршутина, М.Н. Пьезометрический плотномер с импульсной подачей газа в измерительный элемент / М.Н. Баршутина, М.М. Мордасов // Труды ТГТУ : сб. науч. ст. молодых ученых и студентов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – Вып. 19. – С. 73 – 76.

9. Баршутина, М.Н. Повышение точности дифференциальных пневматических устройств контроля плотности / М.Н. Баршутина // Новые идеи молодых ученых в науке 21-го века : сб. ст. магистрантов. – Тамбов : Тамбовполиграфиздат, 2006. – Вып. 4. – С. 194 – 198.

10. Баршутина, М.Н. Барботажный объемометрический метод контроля качества электролитов в электрохимическом производстве / 
М.Н. Баршутина, М.М. Мордасов // Обеспечение качества на всех этапах жизненного цикла изделия : сб. ст., посвященный 100-летию со дня рождения В.В. Бойцова / под ред. Б.В. Бойцова и Ю.Ю. Комарова. – М. : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2008. – C. 242 – 248.

11. Мордасов, Д.М. Влияние температуры газа на результат измерения плотности веществ пневмодинамическими методами / Д.М. Мордасов, М.Н. Баршутина // Теплофизические измерения при контроле и управлении качеством : материалы Пятой международной теплофизической школы / ТГТУ. – Тамбов, 2004. – Ч. 1. – С. 259 – 260.

12. Мордасов, Д.М. Пневмодинамический числоимпульсный метод измерения плотности веществ / Д.М. Мордасов, М.Н. Баршутина // Измерение, контроль, информатизация : материалы 5-й Международной научно-технической конференции / АГТУ. – Барнаул, 2004. – С. 26 – 29.

13. Баршутина, М.Н. Измерение плотности в малых объемах жидкости барботажным методом / М.Н. Баршутина, М.М. Мордасов // Теплофизика в энергосбережении и управлении качеством : материалы Шестой международной теплофизической школы / ТГТУ. – Тамбов, 2007. – С. 206 – 208.

14. Баршутина, М.Н. Барботажный объемометрический метод контроля качества электролитов в электрохимическом производстве / 
М.Н. Баршутина, М.М. Мордасов // Современные информационные технологии : материалы Международной научно-технической конференции / ПГТА. – Пенза, 2008. – Вып. 8. – С. 56–57.

15. Патент РФ №2328722. МКИ G01 N 13/02, G01 N 9/26. Способ 
определения поверхностного натяжения и плотности жидкости / Баршу-
тина М.Н., Мордасов Д.М., Мордасов М.М. – № 2006137502; Заявл. 23.10.2006; Опубл. 10.07.2008; Бюл. № 19.