ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В настоящее время среди различных групп измерительных средств (ИС) широкое применение получили средства неразрушающего контроля (СНК) теплофизических свойств (ТФС) материалов и изделий, характеризующиеся разнообразием выполняемых функций и позволяющие реализовывать достаточно сложные алгоритмы измерения. алгоритмическая, структурная и конструктивная сложность средств, реализующих методы неразрушающего контроля ТФС объектов, ставит актуальным вопрос обеспечения необходимого уровня их метрологической надежности (МН). Для СНК ТФС объектов наиболее значимым показателем МН является метрологический ресурс, определяемый временем пересечения реализаций нестационарного случайного процесса изменения во времени метрологической характеристики (МХ) границ поля допуска.

Как показывают исследования, наиболее ответственными для СНК ТФС объектов в метрологическом отношении являются аналоговые блоки, входящие в состав измерительных каналов и выполняющие различные функции преобразования измеряемой величины. Преобладание для таких блоков постепенных метрологических отказов выдвигают на первый план задачу оценки метрологического ресурса каждого из аналоговых блоков, входящих в измерительный канал СНК ТФС объектов, что позволяет оценить величину рассматриваемого показателя МН как всего измерительного канала, так и СНК ТФС объектов в целом.

На этапе эксплуатации СНК ТФС объектов подвергаются воздействию внешних факторов. В большинстве случаев такими внешними воздействиями являются температура окружающей среды и содержащаяся в ней влага. Как известно, при повышении температуры и влажности окружающей среды ускоряются необратимые процессы, протекающие в элементной базе ИС и вызывающие изменение их параметров, что, в свою очередь, вызывает ускоренное изменение МХ СНК ТФС материалов и изделий во времени и сокращает время метрологически исправной работы исследуемых ИС. Поэтому исследование причин изменения во времени МХ ИС и разработка методов оценки и повышения МН СНК ТФС объектов с учетом влияния параметров окружающей среды является актуальной задачей, решение которой позволит потребителю более точно определить МН в любой момент времени их эксплуатации в реальных условиях, принять меры по предупреждению отказов, и в целом, повысить уровень МН проектируемых СНК ТФС материалов и изделий.

Целью диссертационной работы является повышение МН СНК ТФС объектов на этапе проектирования и снижение затрат при их эксплуатации на основе разработки методов оценки и повышения МН СНК ТФС объектов с учетом температуры и влажности окружающей среды.

Для достижения поставленной цели необходимо поставить и решить следующие задачи:

- Провести теоретическое исследование совместного влияния температуры и влажности окружающей среды на процессы изменения во времени параметров элементной базы и построить математическую модель, определяющую зависимости параметров элементной базы, от времени, а также от названных дестабилизирующих воздействий.

- разработать метод оценки МН СНК ТФС объектов с учетом совместного влияния температуры и влажности окружающей среды.

- разработать метод повышения МН СНК ТФС объектов с учетом совместного влияния выделенных дестабилизирующих факторов.

Объект исследования: МН СНК ТФС материалов и изделий.

Предмет исследования: процессы изменения МХ СНК ТФС объектов, обусловленные воздействием температуры и влажности окружающей среды.

Методы исследования базируются на использовании математического моделирования, метрологии, математической статистики и компьютерном моделировании.

Научная новизна. В диссертации получены следующие основные результаты, характеризующиеся научной новизной:

1. Предложена математическая модель изменения во времени параметров элементной базы СНК ТФС объектов, построенная на основе закономерностей протекания в комплектующих элементах физико-химических процессов, и учитывающая совместное воздействие температуры и влажности окружающей среды на процессы старения элементной базы СНК ТФС объектов.

2. Разработан метод оценки метрологического ресурса при проектировании СНК ТФС объектов, учитывающий совместное воздействие температуры и влажности окружающей среды на метрологические свойства исследуемых ИС на основе трехфакторной регрессионной модели изменения во времени МХ и позволяющий прогнозировать показатели МН СНК ТФС объектов в различных условиях предстоящей эксплуатации.

3. Предложен метод повышения метрологического ресурса СНК ТФС объектов, учитывающий увеличение скорости изменения МХ исследуемых ИС при совместном влиянии на параметры элементной базы температуры и влажности окружающей среды и реализуемый как посредством замены отдельных компонентов, наиболее влияющих на метрологические свойства исследуемых ИС, так и введением поправки в результат измерения для компенсации изменения во времени параметров элементов измерительного канала СНК ТФС объектов, и позволяющий увеличить метрологический ресурс как при проектировании, так и при эксплуатации исследуемых ИС.

4. Разработана обобщенная методика оценки и повышения МН СНК ТФС материалов и изделий, в которой впервые предложен единый алгоритм прогнозирования метрологического ресурса исследуемых ИС при их проектировании и повышения выбранного показателя МН при эксплуатации СНК ТФС объектов в условиях изменяющихся температуры и влажности окружающей среды.

Основные положения выносимые на защиту:

1. Математическая модель изменения во времени параметров комплектующих элементов, входящих в состав СНК ТФС объектов;

2. Метод оценки метрологического ресурса СНК ТФС объектов при совместном влиянии температуры и влажности окружающей среды;

3. Метод повышения метрологического ресурса СНК ТФС материалов и изделий с учетом совместного влияния выделенных климатических факторов;

4. Обобщенная методика оценки и повышения метрологического ресурса СНК ТФС объектов различных условиях эксплуатации.

Практическая значимость и результаты внедрения.

1. Разработанные методы оценки и повышения метрологического ресурса при проектировании СНК ТФС объектов позволяют учитывать влияние на МН исследуемых ИС при предстоящей эксплуатации температуры и относительной влажности окружающей среды в диапазоне соответственно 20-120°C и 50-93%.

2. Создано программное обеспечение, реализующее методы оценки и повышения МН СНК ТФС объектов с учетом условий эксплуатации.

3. Использование разработанных алгоритмов и программ, реализующих методы оценки и повышения МН исследуемых ИС, позволяет повысить метрологический ресурс не менее, чем на 10% как в лабораторных, так и в жестких условиях эксплуатации.

4. Результаты диссертационной работы приняты к использованию в ОАО «Завод подшипников скольжения», г. Тамбов, ФГУП «Опытный завод «Тамбоваппарат», г. Тамбов и в учебном процессе ТГТУ.

5. Результаты работы могут быть использованы в качестве инженерных методик оценки и повышения МН широкого класса электронных ИС.

Апробация работы. Основные научные и практические результаты исследований по теме диссертаций докладывались на XIX Международной научной конференции «ММТТ-19» (Воронеж, 2006 г.), III Международной научно-практической конференции «Эффективные инструменты современных наук» (Днепропетровск, 2007 г.), XII и XIV Научных конференциях ТГТУ (Тамбов, 2007, 2009 гг.), 4-й Международной научно-практической конференции «Наука на рубеже тысячелетий» (Тамбов, 2007 г.), IV Международной научно-практической конференции «Бъдещето проблемите на световната наука» (София, 2008 г.), II-й международной научно-практической конференции «Торсионные поля и информационные взаимодействия» (Тамбов, 2010 г.), Седьмой Международной теплофизической школе «Теплофизические исследования и измерения в энергосбережении, при контроле, управлении и улучшении качества продукции, процессов и услуг» (Тамбов, 2010 г.), II Международной кластерной научно-практической конференции «Аспекты ноосферной безопасности в приоритетных направлениях деятельности человека» (Тамбов, 2011 г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 4 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы, трёх приложений, изложена на 147 страницах и содержит 23 рисунка, 8 таблиц, список литературы включает 104 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и задачи работы, раскрыты научная новизна и практическая значимость проводимых в диссертации исследований.

В первой главе проведен анализ существующих методов оценки и повышения МН ИС, а также информационный обзор и анализ вопросов, связанных с общей характеристикой проблемы МН в измерительной технике. Приведенный обзор существующих методов оценки и прогнозирования показал, что наиболее перспективными являются методы аналитико-вероятностного прогнозирования, позволяющие оценить метрологический ресурс исследуемых ИС без проведения длительных натурных испытаний. Проведено изучение причин старения элементной базы СНК ТФС объектов и показано, что остается актуальным решение задачи оценки и повышения МН исследуемых ИС, так как существующие методы не учитывают совместного влияния параметров окружающей среды, прежде всего таких, как температура и влажность, на показатели МН.

Вторая глава посвящена разработке метода оценки метрологического ресурса проектируемых СНК ТФС материалов и изделий, основанного на построении математических моделей изменения во времени МХ исследуемых ИС, а также метода повышения их метрологического ресурса с учетом условий эксплуатации. Разработанный метод оценки МН СНК ТФС материалов и изделий с учетом совместного влияния температуры и влажности окружающей среды состоит из следующих этапов.

На основе анализа структурной и электрической схем для каждого аналогового блока, входящего в измерительный канал СНК ТФС объектов, строится математическая модель его функционирования:

y=f1[x, ξ(t,T,F)],                                             (1)

характеризующая зависимость значений выходного сигнала блока y от значения входного сигнала x и m параметров элементной базы ξ(t,T,F)=ξ1t,T,F,ξ2t,T,F,...,ξmt,T,F, являющихся функциями времени t, температуры T и относительной влажности F.

Далее с учетом (1) строится математическая модель исследуемой МХ S, являющаяся функцией входного сигнала и параметров комплектующих элементов:

S=f2[x, ξ(t,T,F)].                                            (2)

В работе проведен анализ причин изменения во времени параметров элементной базы исследуемых ИС. Как показало исследование, медленные физико-химические процессы, протекающие в элементной базе исследуемых ИС с течением времени, связывают темпы старения элементной базы СНК ТФС материалов и изделий с внешними возмущающими воздействиями, причем среди множества внешних воздействий выделены температура и влажность окружающей среды. Для получения информации о дрейфе МХ необходимо знание зависимостей, определяющих изменение параметров элементной базы во времени с учетом условий эксплуатации:

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма статистического моделирования реализаций МХ на области контроля. СКО – среднеквадратическое отклонение

ξit,T,F=f3ϕ,t, i=1,...,m,	(3)

где ϕ=T,F - вектор внешних влияющих факторов.

С учетом анализа медленных физико-химических процессов, протекающих в элементной базе с течением времени, разработана математическая модель изменения во времени параметров элементов, учитывающая влияние температуры и влажности на процесс старения, которая имеет вид:

ξit,T,F=ξ01+v0AFt1+αT−T01+βF−F0=ξ01+εξτFF0nexpEak1T−1T0t×1+αT−T0(1+β(F−F0)),	(4)

где ξit,T,F - значение параметра i-го элемента исследуемого аналогового блока, учитывающее влияние температуры и влажности окружающей среды, i=1,...,m; Ea - энергия активации деградационного процесса (эВ); k - константа Больцмана (8.617385⋅10−5эВ⋅К−1); n - степенной показатель; T - температура условий эксплуатации; T0 - температура в нормальных условиях; F - относительная влажность условий эксплуатации; F0 - относительная влажность в нормальных условиях. Изменение параметров ξit,T,F характеризуются температурным α и влажностным β коэффициентами, описывающими относительное изменение параметра элемента при изменении температуры и влажности, а также структурными изменениями, обусловленными медленными физико-химическими процессами, протекающими в материалах с течением времени. При этом скорость старения в нормальных условиях v0 характеризуется максимальным изменением параметра элемента εξ за срок сохраняемости τ; AF - коэффициент ускорения.

Построенная модель вида (4) используется далее в процедуре статистического моделирования МХ в различных временных сечениях tk, k=0,1,...,K области контроля Τ1 при варьировании внешних влияющих факторов ϕl, l=1,2,...,L, L - число рассматриваемых варьируемых условий эксплуатации ϕ=T,F. При этом используется допущение о нормальности закона распределения параметров элементов. Алгоритм моделирования состоит из последовательного расчета характеристик закона распределения значений параметров комплектующих элементов исследуемых блоков и моделирования реализаций МХ СНК ТФС объектов. Конечным результатом моделирования исследуемой МХ является совокупность данных, характеризующих значения математического ожидания mStk,ϕl МХ в точках контроля tk∈Τ1 (k=0,1,...,K) и среднеквадратического отклонения σStk,ϕl при вариации внешних влияющих факторов ϕl, l=1,2,...,L.

Далее по полученным в области контроля Τ1 значениям параметров закона распределения МХ – математического ожидания mStk,ϕl и среднеквадратического отклонения σStk,ϕl – для каждого блока строится математическая модель процесса изменения во времени его МХ. Эта математическая модель представляет собой совокупность аналитических зависимостей, полученных для функции изменения во времени математического ожидания МХ mSt,ϕ, и функций, характеризующих изменение во времени границ отклонения возможных значений МХ от ее математического ожидания ψ±σt,ϕ для варьируемых значений параметров внешних влияющих факторов ϕ=T,F:

ψ±σ(t,T,F)=mS(t,T,F)±cσS(t,T,F),	(5)

где с – постоянный коэффициент, выбираемый в зависимости от заданного уровня доверительной вероятности Р и закона распределения МХ.

Показано, что для построения математической модели процесса изменения во времени МХ с учетом температуры и влажности окружающей среды целесообразно использовать многофакторные полиномиальные зависимости второй степени вида:

St,T,F=a0+a1t+a2t2+a3F+a4F2++a5T+a6T2+a7tT+a8tF+a9TF+ε,	(6)

где a0,...,a9 - коэффициенты множественной регрессии; ε - остаточное значение.

Экстраполяция математической модели изменения во времени исследуемой МХ вида (5) на область предстоящей эксплуатации Τ2 позволяет оценить величину метрологического ресурса исследуемого аналогового блока в различных условиях эксплуатации. Блок-схема алгоритма метода оценки МН СНК ТФС объектов приведена на рисунке 1.

В тех случаях, когда определяемое значение метрологического ресурса tp не соответствует требованиям к уровню МН проектируемого СНК ТФС объектов, принимаются меры по его повышению.

Начало

Построение ММ функционирования АБ

Статистическое моделирование реализаций МХ на области контроля в различных временных сечениях при {T,F}=var

Построение многофакторной ММ

изменения во времени МХ

Ввод исходных данных

Сохранение результатов оценки метрологического ресурса для {T,F}=var

Конец

Определение метрологического ресурса средства НК при {T,F}=var

Математическое моделирование

элементной базы АБ

Построение ММ МХ АБ

Определение 
 для каждого из АБ,    входящих в измерительный канал при {T,F}=var

Рисунок 1 Блок-схема реализации метода оценки МН СНК ТФС материалов и изделий. ММ – математическая модель, АБ – аналоговый блок.

Разработан метод повышения метрологического ресурса, который заключается в коррекции измеренного значения выходного сигнала аналогового блока посредством встроенной в измерительный канал СНК ТФС материалов и изделий математической модели, реализуемой оператором Ht,T,F, для компенсации изменения во времени параметров элементной базы.

Принцип коррекции измерительной информации иллюстрируется схемой на рисунке 2. На схеме показаны измерительный канал ИК, МХ которого определяется моделью St,T,F и оператор корректировки МХ Ht,T,F, производящий обработку измерительной информации с целью компенсации временного дрейфа параметров элементной базы и внешних влияющих факторов.

ИК

Оператор

Рисунок 2 Обобщенная схема компенсации дрейфа параметров МХ

В зависимости от способа обработки измерительной информации решение задачи повышения МН предлагается проводить двумя различными способами. В тех случаях, когда разрабатываемое СНК ТФС объектов не содержит микропроцессорных средств обработки измерительной информации, оператор Ht,T,F может быть реализован физически, то есть подбором соответствующих пассивных компонентов (индуктивностей, емкостей, резисторов) в структуре проектируемого СНК ТФС материалов и изделий.

В этом случае для решения задачи повышения МН в математической модели блока выделяются элементы, увеличение или уменьшение во времени параметров которых вызывает наибольшее изменение значений МХ. При этом для каждого элемента производится расчет нормируемой частной производной вида:

Gξj=Gξj⋅σξjjG2ξjσ2, j=1,...,m,	(7)

где Gξj=∂S∂ξj - значения частных производных, вычисленных по номинальным значениям параметров j-го комплектующего элемента блока; ξj - параметры комплектующих элементов блока; σξj - среднеквадратичное отклонение параметра j-го комплектующего элемента блока.

Затем осуществляется ранжирование элементов по абсолютному значению Gξj. Выделяются элементы, имеющие максимальное значение нормируемой частной производной Gξj. При приближении исследуемой МХ к предельно допустимому значению производится замена выделенных элементов. Необходимость изменения параметров элементов выбирают из условия приближения МХ к своему допустимому значению согласно выражению:

S∂on−Sti,T,F≤0,1S∂on,	(8)

где S∂on - допустимое значение нормируемой МХ.

При вычислении новых значений параметров регулируемых элементов накладываются ограничения, определяющие границы регулирования для обеспечения работоспособности функциональных узлов аналогового блока. После определения начальных условий вычисляются новые значения параметров элементов, входящих в математическую модель функционирования блока для зарегистрированных в момент времени области контроля tk, k=1,...,K, tk∈Τ условий эксплуатации T и F. Полученные значения параметров элементной базы вновь используются для проведения статистического моделирования МХ и определения новых значений метрологического ресурса.

Измерительный канал Knpx,ξt,T,F

Оператор

Ht,T,F

+

Периферия (порты,

индикация и т.п.)

x

Счетчик времени

Δy

Регистратор значений T, F

T,F

t

yc

t,T,F

ЦП

yu

Рисунок 3 Структура СНК ТФС материалов и изделий, реализующая метод повышения МН

Известно, что в состав большинства современных ИС входят микропроцессорные средства обработки измерительной информации. В таких случаях оператор Ht,T,F предлагается реализовать алгоритмически, то есть путем программирования и последующего решения некоторого уравнения или системы уравнений Ht,T,F. На рис. 3 представлена структура СНК ТФС материалов и изделий, позволяющая реализовать метод повышения МН алгоритмически. Здесь входное воздействие x является измеряемой величиной, поступающей на вход измерительного канала. На выходе измерительного канала регистрируется величина yu, значение которой определяется входной величиной x и коэффициентом преобразования Knpx,ξt,T,F. На основе зависимости Knpx,ξt,T,F строится математическая модель МХ измерительного канала. Так как изменение во времени МХ представляет собой нестационарный случайный процесс, алгоритм коррекции измеренного значения предлагается реализовать исключением трендовой составляющей процесса mSt,T,F из регистрируемой величины yu при измерении величины x.

Моделирование оператора Ht,T,F производится с помощью аддитивной составляющей, как проиллюстрировано на рис. 2, то есть yc=yu+Ht,T,F. Таким образом, зависимость, определяющую поправочное значение Δy=Ht,T,F для измеренного значения, снятого с аналогового блока измерительного канала, можно записать в виде:

Δy=yc−yи,	(9)

##### где yи - значение измеряемой величины на выходе аналогового блока; yc - скорректированное значение измеряемой величины. Для решения поставленной задачи требуется, чтобы скорректированное значение yc определялось с настолько низкой погрешностью, что могло бы заменить действительное значение y∂ измеряемой величины. Исходя из этого выражение (9) может быть представлено в виде:

##### Δy=y∂−yu,	(10)

В качестве исследуемой МХ, как правило, выбирается основная относительная погрешность, записываемая в виде:

δ=yи−y∂y.	(11)

Значения основной относительной погрешности в различные моменты времени эксплуатации могут быть рассчитаны по многофакторной математической модели изменения во времени МХ mδt,T,F вида (6), поэтому выражение (11) можно переписать в виде:

mδ(t,T,F)=yи−y∂y,	(12)

откуда:

y∂=yиmδt,T,F+1.	(13)

Подставляя (13) в (10), получим окончательный вид зависимости, определяющей поправочное значение измеряемой величины и собственно модель оператора корректировки:

Δy=yиmδt,T,F+1−yи=−yи⋅mδt,T,Fmδt,T,F+1.	(14)

Таким образом, использование метода оценки МН СНК ТФС объектов с учетом условий их эксплуатации позволяет адекватно оценить значения метрологического ресурса при варьировании внешних влияющих факторов, а использование встроенной модели, компенсирующей воздействия окружающей среды – автоматически корректировать погрешность, вследствие чего достигается значительное повышение МН разрабатываемого СНК ТФС объектов как в лабораторных, так и в жестких условиях эксплуатации.

В третьей главе представлена обобщенная методика оценки и повышения МН при проектировании СНК ТФС объектов с учетом взаимного влияния температуры и влажности окружающей среды. Методика основана на разработанных теоретических положениях методов оценки и повышения МН с учетом режимов эксплуатации, позволяет оценить метрологический ресурс проектируемых СНК ТФС объектов и принять меры по повышению МН исследуемых ИС. Методикой вводится единый алгоритм оценки и прогнозирования состояния МХ аналоговых блоков, входящих в состав измерительных каналов проектируемых СНК ТФС материалов и изделий, а также повышения их МН. Блок-схема разработанной методики оценки, прогнозирования и повышения МН СНК ТФС объектов приведена на рис. 4.

В четвертой главе представлены результаты практического применения разработанных методов и обобщенной методики оценки и повышения МН при проектировании аналоговых блоков измерительного канала СНК ТФС материалов и изделий. В качестве примера рассмотрен типовой аналоговый блок, использующийся в структуре СНК ТФС объектов – преобразователь напряжение-частота (ПНЧ). Нормируемой МХ для рассматриваемого блока является основная относительная погрешность:

δ(t,T,F)=fOUTизм(t,T,F)−fOUTрасчfOUTрасч%,	(15)

где fOUTизм- измеренное значение выходной частоты; fOUTрасч - расчетное значение выходного сигнала.

Для блока ПНЧ в соответствии с разработанной методикой построена многофакторная математическая модель изменения во времени МХ. Экстраполяция многофакторной математической модели изменения во времени исследуемой МХ ПНЧ на область будущих значений времени эксплуатации позволила оценить значения показателя метрологического ресурса блока в различных условиях эксплуатации.

Оценка значений метрологического ресурса при варьировании параметров внешних влияющих факторов показала, что условия эксплуатации в значительной степени влияют на МН исследуемых ИС.

Начало

Ввод исходных данных

Построение ММ функционирования АБ

Математическое моделирование

элементной базы АБ

Построение ММ МХ АБ St,T,F

Статистическое моделирование реализаций МХ на области контроля в различных временных сечениях при T,F=var

Построение многофакторной ММ изменения во времени МХ

1

2

Да

Нет

Определение значений метрологического ресурса tpдля T,F=var

Нет

Определение значений нормируемой частной производной

Определение скорректированных значений наиболее влияющих элементов по критерию

Да

Определение значения tpкорр, при котором ψ±σкорр=S∂on

Математическое моделирование с учетом измененных значений номиналов выделенных элементов

Ранжирование элементов по максимуму значения

Удовлетворительно ли исходное    значение МР 
?

Выходной сигнал 
 измерительного канала аналоговый?

Определение значения tp, при котором ψ+σ−ψ−σ=2S∂on

3

Рисунок 4

1

3

2

Вычисление оператора корректировки МХ Ht,T,F

Удовлетворительно ли скорректированное значение МР 
?

Определение наиболее влияющего фактора

Поиск схемного и конструктивного решения, снижающего воздействие фактора

Нет

Вывод результатов

Конец

Использование оператора Ht,T,F для корректировки МХ ИС

Да

Рисунок 4 (продолжение) - Блок-схема обобщенной методики оценки, прогнозирования и повышения МН СНК на этапе проектирования. ММ – математическая модель, АБ – аналоговый блок, МР – метрологический ресурс.

Показана возможность повышения метрологического ресурса ПНЧ алгоритмическим способом, состоящим в компенсации внешних дестабилизирующих воздействий. Для этого определена математическая модель оператора Ht,T,F, которая используется в процессе обработки измерительной информации для компенсации временного дрейфа элементной базы и позволяет получить более высокий уровень МН проектируемого СНК ТФС объектов.

Таблица 1

| Метрологический ресурс, ч. | Условия эксплуатации T, F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20°C, 50% | 20°C, 70% | 50°C, 50% | 50°C, 70% |
| Исходный | 115000 | 23000 | 13500 | 8500 |
| При реализации метода повышения МН способом замены компонентов | 127000 | 75000 | 41500 | 24500 |
| При реализации метода повышения МН способом алгоритмической коррекции | 124000 | 42000 | 26500 | 14000 |

Повышение МН осуществлено также заменой элементов. По максимуму критерия Gξj выделены наиболее влияющие на величину mδt,T,F элементы и определены корректируемые значения их параметров.

В табл.1 представлены сводные данные по величине метрологического ресурса для исследуемого ПНЧ в различных условиях эксплуатации.

Полученные результаты показывают, что применение данной методики при проектировании СНК ТФС материалов позволяет дать вероятностную оценку метрологического ресурса таких устройств, а также увеличить значение указанного показателя метрологической надежности как в лабораторных, так и в жестких условиях эксплуатации не менее, чем на 10%.Таким образом, достигнута основная цель диссертационной работы -  решена задача оценки и повышения МН СНК ТФС материалов и изделий при их работе в различных условиях эксплуатации.

В приложениях помещены  листинги компьютерных программ математического моделирования состояния МХ и решения задачи повышения метрологического ресурса исследуемых блоков, а также результаты статистического моделирования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Проведенный информационный анализ показал, что существующие методы оценки и повышения МН ИС не учитывают влияние на него условий эксплуатации, а именно температуры и влажности окружающей среды.

2. Предложен метод оценки метрологического ресурса как основного показателя МН СНК ТФС объектов, позволяющий учитывать влияние условий эксплуатации и заключающийся в построении математической модели параметров элементов с учетом внешних влияющих факторов и использовании метода аналитико-вероятностного прогнозирования для построения многофакторной математической модели изменения во времени МХ.

3. Разработан метод повышения МН СНК ТФС объектов, учитывающий влияние увеличения интенсивности старения исследуемых ИС под воздействием тепловых процессов и проникновения содержащейся в атмосфере влаги в комплектующие элементы на изменение метрологических свойств проектируемых СНК ТФС объектов. Метод заключается в коррекции измеренного значения выходного сигнала аналогового блока посредством встроенной в ИС математической модели, реализуемой оператором корректировки, для компенсации изменения во времени параметров элементной базы. Оператор корректировки может быть реализован как физически посредством замены наиболее влияющих элементов, так и алгоритмически корректировкой выходной величины математической моделью.

4. На основе предложенных в диссертации методов разработана обобщенная методика оценки и повышения МН СНК ТФС объектов, которая позволяет реализовать единый алгоритм прогнозирования метрологического ресурса исследуемых ИС при их проектировании и повышения выбранного показателя МН при эксплуатации СНК ТФС объектов в условиях изменяющихся температуре и влажности окружающей среды.

5. Экспериментальная проверка предложенной обобщенной методики оценки и повышения МН на типовом блоке измерительного канала СНК ТФС объектов показала, что ее применение позволяет повысить метрологический ресурс аналоговых блоков исследуемых ИС не менее, чем на 10%.

В результате выполнения диссертационной работы получено решение научной задачи оценки и повышения МН СНК ТФС объектов с учетом температуры и влажности окружающей среды на основе математического моделирования нестационарных случайных процессов изменения во времени исследуемых МХ с использованием аппарата аналитико-вероятностного прогнозирования и разработки алгоритмов оценки и повышения МН СНК ТФС объектов.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ

- Чернышова, Т.И. Оценка метрологического ресурса средств теплофизических измерений с учетом влияния окружающей среды / Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Вестник Тамб. гос. техн. ун-та.- 2008.- Т. 14, № 3.- С. 473-477.

- Чернышова, Т.И. Прогнозирование метрологической надежности электронных измерительных средств с учетом влажности / Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Проектирование и технология электронных средств.- 2007.- № 1.- С. 68-72.

- Чернышова, Т.И. Оценка и повышение метрологической надежности измерительных средств в реальных условиях эксплуатации / Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Вестник Тамб. гос. техн. ун-та.- 2009.- Т. 15, № 4.- С. 758-765.

- Чернышова, Т.И. Оценка и повышение метрологической надежности измерительных средств  с учетом климатических воздействий / Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Вестник Тамб. гос. техн. ун-та.- 2011.- Т. 17, № 1.- С. 24-31.

Статьи и материалы конференций

- Нистратов, М.И. Исследование метрологических характеристик измерительных средств с учетом влажности / М.И. Нистратов // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-19: сб. тр. XIX Междунар. науч. конф.- Воронеж, 2006.- С. 242-243.

- Чернышова, Т.И. Метрологическая надежность электронных ИС с учетом влажности окружающей среды / Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Эффективные инструменты современных наук: III междунар. науч.-практ. конф.- Днепропетровск, 2007.- Т. 8.- С. 52-55.

- Чернышова, Т.И. Оценка и повышение метрологической надежности измерительных средств в реальных условиях эксплуатации /  Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Фундаментальные и прикладные исследования, инновационные технологии, профессиональное образование: сб. тр. XIV науч. конф. Тамб. гос. техн. ун-та.- Тамбов, 2009.- С. 105-109.

- Чернышова, Т.И. Оценка показателей метрологической надежности измерительных средств с учетом условий их эксплуатации // Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Наука на рубеже тысячилетий: IV Междунар. науч.-практ. конф.- Тамбов, 2007.- С. 170-171.

- Чернышова, Т.И. Метрологическая надежность электронных измерительных средств с учетом влажности окружающей среды / Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Фундаментальные и прикладные исследования, инновационные технологии, профессиональное образование: XII науч. конф. Тамб. гос. техн. ун-та.- Тамбов, 2007.- С. 56-59.

- Нистратов, М.И. Деградация параметров измерительных средств под действием влажности окружающей среды / М.И. Нистратов // Сборник статей магистрантов.- Тамбов, 2006.- Вып. V.- С. 111-114.

- Чернышова, Т.И. Метрологическая надежность средств теплофизических измерений с учетом влажности окружающей среды / Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Материалы VI международной теплофизической школы.- Тамбов, 2007.- Ч. 1.- С. 248-251.

- Чернышова, Т.И. Оценка и повышение метрологической надежности измерительных средств в условиях воздействия внешних дестабилизирующих факторов / Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Торсионные поля и информационные взаимодействия: II Междунар. науч. конф., 28-29 сентября 2010 года.- Тамбов, 2010.- С. 181-182.

- Чернышова, Т.И. Оценка и повышение метрологической надежности измерительных средств в условиях воздействия внешних дестабилизирующих факторов / Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Теплофизические исследования и измерения в энергосбережении, при контроле, управлении и улучшении качества продукции, процессов и услуг: VII Междунар. теплофиз. шк.- Тамбов, 2010.- С. 120-121.

- Чернышова, Т.И. Оценка и повышение метрологической надежности измерительных средств с учетом условий их эксплуатации / Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Бъдещето проблемите на световната наука – 2008: материали за IV междунар. науч. практ. конф., 17-25 декабря 2008.- София, 2008.- С. 32-34.

- Чернышова, Т.И. Метод повышения метрологической надежности измерительных средств с учетом условий эксплуатации / Т.И. Чернышова, М.И. Нистратов // Аспекты ноосферной безопасности в приоритетных направлениях деятельности человека: II Междунар. кластерная науч.-практ. конф.- Тамбов, 2011.- С. 81-82.

- Свидетельство № 2011610177 о регистрации программы для ЭВМ. Математическое моделирование метрологических характеристик измерительных средств с учетом условий эксплуатации / Нистратов М.И. (РФ); опубл. 11.01. 2011 г.