На правах рукописи

Никитская Людмила Михайловна

Разработка МЕТОДов и устройств для измерения концентрации ФЕНИЛАЛАНИНА в водных растворах

05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Тамбов - 2012

Работа выполнена на кафедре «Химия» Федерального государственного образовательного учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина».

| Научный руководитель: | кандидат химических наук, профессор Стекольников Юрий Александрович |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | доктор химических наук, профессор Килимник Александр Борисович, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет», заведующий кафедрой «Химия» |
|  | доктор технических наук, профессор Федорков Евгений Дмитриевич, Компания «ЭКО-Т-ЭКО», Президент региональной энергосервисной компании «ЭКО-Т-ЭКО» |
| Ведущая организация: | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» |

Защита диссертации состоится «24» мая  2012 г. в 11.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.260.01 ФГБОУ ВПО «ТГТУ» по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, Большой актовый зал.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью, направлять по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, ФГБОУ ВПО «ТГТУ», ученому секретарю диссертационного совета Д 212.260.01.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «ТГТУ» по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, корп. «Б», а с авторефератом диссертации дополнительно – на официальном сайте ФГБОУ ВПО «ТГТУ»: www.tstu.ru.

Автореферат разослан «23» апреля 2012 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета							А.А. Чуриков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Проблема установления химического состава различных биообъектов решается различными методами, но в последнее время, наблюдается стремительный рост так называемых полевых аналитических технологий. Они предполагают все более возрастающее использование в аналитических процедурах химических сенсоров, биосенсоров и тест – методов. Данная  тенденция связана с необходимостью приблизить источник получения информации о составе среды непосредственно к месту события, по возможности сделать его индивидуальным  и  экономичным,  с  минимальными  затратами  времени.

Создание таких устройств предполагает использование микро- и наноэлектронных технологий, современных достижений в области получения и применения нанопленок полимеров и биополимеров с молекулярными отпечатками для мониторинга объектов природной среды в состоянии in situ. Это особенно важно на стадиях ранней диагностики фенилкетонурии, когда необходимо в первые дни жизни новорожденных определять концентрацию фенилаланина в крови. С этой целью используют микробиологические, флюорометрические, хроматографические методы в биохимических лабораториях. Однако, эти методы не отличаются экспрессностью и проведение исследований, направленных на создание экспрессных и селективных  методов определения фенилаланина в водных растворах актуально с научной и практической точки зрения.

Для автоматизированного, селективного определения необходима разработка датчиков, позволяющих выделять из многокомпонентной смеси веществ с близкими свойствами, фенилаланин и измерять его концентрации.

Цель исследования - обоснование и разработка методов и устройств на основе пьезокварцевого резонатора и потенциометрического датчика для определения фенилаланина в водных растворах и крови человека, обеспечивающих повышение селективности и оперативности контроля.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать и исследовать новый, более эффективный метод определения фенилаланина в водных растворах и крови человека, обеспечивающий повышение селективности и экспрессности в сравнении с используемыми;

- разработать и изготовить измерительное устройство для определения фенилаланина в водных растворах и крови человека;

- исследовать и выбрать способ формирования высокочувствительного покрытия пьезо- и потенциометрического датчиков, обеспечивающий возможность измерения в многокомпонентных смесях и обеспечить возможность использования в разработанных методах определения фенилаланина в водных растворах и крови человека;

- обосновать методы и рациональные параметры измерений для определения фенилаланина в водных растворах и крови человека потенциометрическим методом и с применением  пьезокварцевых датчиков;

- осуществить экспериментальную проверку результатов работы и внедрить их в лабораторную диагностику;

- провести анализ погрешностей определения искомой концентрации фенилаланина.

Научная новизна:

  - Разработаны два  метода количественного определения фенилаланина в водных растворах и крови человека с применением либо пьзокварцевого датчика, либо потенциометрического электрода, отличающиеся тем, что готовят полимер с молекулярными отпечатками фенилаланина, этим полимером модифицируют (покрывают) поверхность пьезокварцевого датчика либо потенциометрического электрода, а затем удаляют фенилаланин из полимерного покрытия путем помещения на 24 часа в дистиллированную воду.

  - Определены два вида полимерных покрытий с молекулярными отпечатками фенилаланина, образующие селективные детектирующие поверхности и обеспечивающие работоспособность датчика в течение 10-30 циклов измерений.

Практическая значимость:

На основе разработанных методов спроектированы и созданы два типа измерительных устройств для селективного  экспрессного количественного определения фенилаланина в водных растворах и крови человека.

Результаты выполненных в работе исследований, посвященные определению концентрации фенилаланина в водных растворах и крови человека с использованием пьезокварцевых и потенциометрических измерений, внедрены в учебный процесс на лечебном факультете ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко».

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на III Всероссийской конференции с международным участием. Аналитика России (Краснодар, 2009), I Международной школе-конференции по краун-соединениям, порфиринам и фталоцианинам (Туапсе, 2009), 7 Всероссийской конференции-школе «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении (индустрия наносистем и материалы) (Воронеж, 2009), Всероссийской конференция с элементами научной школы для молодежи. «Проведение научных исследований в области наноиндустрии наноссистем и материалов» (Белгород. 2009), Всероссийской конференции «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (Воронеж, 2010, 2011), Всероссийской с международным участием научно-методической конференции «Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Поиск новых физиологически активных веществ» (Воронеж, 2010),открытой научно-практической конференции «Актуальные проблемы деятельности подразделений уголовно-исполнительной системы» (Воронеж, 2010).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ: 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 11 тезисов Всероссийских и международных конференций, 2 патента.

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 130 страницах, включая введение, 5 глав, выводы, список литературы (122 источника), 4 приложения. Работа содержит 37 рисунков, 18 таблиц.

Автор выражает глубокую благодарность доктору химических наук, доценту Андрею Владимировичу Калачу за помощь в работе над диссертацией.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, научная и практическая значимость, сформулированы цель работы и ее научная новизна.

Первая глава посвящена обзору библиографических источников по методам и устройствам определения аминокислот. В ней рассмотрены датчики, способные преобразовывать физические (механические, световые, тепловые, магнитные) или химические, биологические воздействия внешней среды в электрический отклик, который можно измерить.

В практическом плане их возможности еще не реализованы и актуальной задачей является создание датчиков, чувствительных к фенилаланину  в водных растворах и крови человека.

Вторая глава. Объекты исследования, аппаратура и техника эксперимента.

В качестве объектов исследования выбрана α-амино-β-фенилпропионовая кислота (D,L-фенилаланин). Рассмотрены особенности анализа водных растворов и крови человека с применением пьезокварцевых датчиков, потенциометрии. Использованы нанопленочные полимерные покрытия с молекулярными отпечатками, которые синтезированы на основе нитрата целлюлозы – коллоксилина, полиамидокислоты, а в качестве молекулы-шаблона использован фенилаланин.

Установка для исследования работы пьезодатчика в жидкости.

Конструирование измерительной ячейки для работы пьезодатчика в жидкости представляет собой самостоятельную проблему. При рабочей частоте ~(5 – 10)  МГц и электропроводной окружающей среде возникает целый ряд факторов, уменьшающих стабильность рабочей частоты кварцевого резонатора. При проектировании ячейки сведены на нет радиотехнические наводки, действующие на тонкую пластину пьезокварцевого резонатора, погруженную в жидкость и оптимизированы размеры подводящих проводов.

Плоскость резонатора располагали под углом к уровню жидкости так, чтобы при перемешивании раствора воздушные пузырьки не скапливались у поверхности резонатора. Блок-схема установки и конструкция измерительной ячейки изображены на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема установки и конструкция ячейки для работы пьезокварцевого резонатора в жидкости: 1 – частотомер, 2 – генератор, 3 – источник питания, 4 – ячейка, 5 – термостат, 6 – сосуд с измеряемой жидкостью, 7 – нагреватель, 8 – магнитная мешалка, 9 – корпус ячейки, 10 – резонатор, 11 – электрод, 12 – крышка

Датчик в сборе (см. рис.2.) представляет собой корпус сменной насадки 1, выполненный из металла; полимерных мембран 2; держателя пьезорезонансного датчика 3; проводов питания и передачи сигнала 4 датчика в анализатор (например, частотомер).

Рис. 2. Датчик в сборе

Устройство пьезорезонансного датчика (см. рис. 3.) представляет собой корпус сменной насадки 1, выполненный из металла; полимерных мембран 2; вырезов 3 в корпусе для закрепления мембран; пьезокварцевого резонатора 4; электрической схемы генератора 5; проводов питания и передачи сигнала 6 датчика в анализатор (например, частотомер); держателя пьезорезонансного датчика 7.

Рис. 3. Схема устройства пьезокварцевого датчика

С помощью пьезодатчиков можно проводить экспрессные, высокоселективные, быстрые по времени анализы фенилаланина с использованием полимерных наноструктурированнных покрытий поверхности датчиков.

Детектирование фенилаланина проводили с использованием оригинальной установки, включающей измерительную ячейку, в которую помещали датчик, систему сбора и передачи аналитических сигналов в ЭВМ (см. рис. 4).

Рис. 4. Блок-схема и конструкция ячейки для работы пьезокварцевого резонатора в жидкости:

1-частотомер, 2 - генератор, 3 - источник питания, 4 - блок обработки информации, 5 - термостат, 6 - электрод, 7 - резонатор, 8 - корпус измерительной ячейки,  9 - нагреватель, 10 - место ввода пробы

После разгерметизации датчик выдерживают в течение 10-15 мин в растворе перекиси водорода с массовой долей  5-10 % для удаления примесей, оставшихся на пьезорезонаторе после его изготовления.

Готовят полимер с молекулярными отпечатками фенилаланина по известной методике. Затем, модифицируют пьезодатчик полимером с молекулярными отпечатками фенилаланина и помещают в дистиллированную воду на сутки для удаления молекулы-шаблона, что позволяет создать полимерное покрытие электродов пьезодатчика, для селективного количественного определения фенилаланина в водных растворах и крови человека.

По растворам с известной концентрацией определяют градуировочную зависимость частоты от концентрации.

Датчик помещают в анализируемый раствор и фиксируют аналитический сигнал, по градуировочной зависимости вычисляют  концентрацию фенилаланина в аналите.

По окончании анализа датчик удаляют из исследуемой  жидкости, полимерное покрытие регенерируют в дистиллированной воде до выхода сигнала датчика на начальный уровень.

Измерительные операции метода количественного определения фенилаланина пьезосенсорным датчиком представлены на рисунке 5.

Разгерметизируют датчик и выдерживают в течение 10-15 мин в растворе перекиси водорода с массовой долей  5-10 %.

Готовят полимер с молекулярными отпечатками фенилаланина.

По растворам с известной концентрацией определяют градуировочную зависимость частоты от концентрации.

Модифицируют пьезодатчик полимером с молекулярными отпечатками фенилаланина.

Выдерживают пьезодатчик в дистиллированной воде 24 часа.

Датчик помещают в анализируемый раствор и фиксируют аналитический сигнал, по градуировочной зависимости вычисляют  концентрацию фенилаланина в аналите.

Регенерируют полимерное покрытите сенсора, путем выдержиывания в дистиллированной воде в течение 3 – 7 мин. до стабилизации начального сигнала.

Рис. 5. Измерительные операции метода количественного определения фенилаланина пьезосенсорным датчиком

⁪   - новое в методе определения фенилаланина пьезосенсорным датчиком защищено патентом  2408012.  Способ определения аминокислоты фенилаланин в водных растворах пьезосенсором, модифицированным полимером с молекулярным отпечатком

В работе также использовали прямую потенциометрию (ионометрию) для определения концентрации фенилаланина.

Готовят полимер с молекулярными отпечатками фенилаланина по известной методике. Затем, модифицируют электрод потенциометрического датчика полимером с молекулярными отпечатками фенилаланина и помещают  в дистиллированную воду на сутки для удаления молекулы-шаблона, что позволяет создать полимерное покрытие, для селективного количественного определения фенилаланина в водных растворах и крови человека.

Датчик помещают в анализируемый раствор и фиксируют аналитический сигнал, по градуировочной зависимости вычисляют  концентрацию фенилаланина в аналите.

По окончании анализа датчик удаляют из исследуемой  жидкости, полимерное покрытие регенерируют в дистиллированной воде до выхода сигнала датчика на начальный уровень.

ЭДС элемента, определяли при помощи прибора pH – метра «Аквилон» - 410. В качестве индикатора pH-селективного электрода (ЭСЛ-43-07), электрод сравнения – хлорсеребряный. Исходя из измерений величины электродного потенциала, получены зависимости E =f(-lgС) для серии стандартных растворов.

Измерительные операции метода количественного определения фенилаланина потенциометрическим датчиком представлены на рисунке 6.

Готовят полимер с молекулярными отпечатками фенилаланина.

Модифицируют стеклянный электрод потенциометрического датчика полимером с молекулярными отпечатками фенилаланина.

Выдерживают электрод потенциометрического датчика в дистиллированной воде 24 часа.

По растворам с известными концентрациями фенилаланина определяют градуировочную зависимость ЭДС от lg концентрации.

Датчик помещают в анализируемый раствор и фиксируют аналитический сигнал, по градуировочной зависимости вычисляют  концентрацию фенилаланина в аналите.

Регенерируют полимерное покрытие датчика, путем выдерживания в дистиллированной воде в течение 3 – 7 мин. до стабилизации начального сигнала.

Рис. 6. Измерительные операции метода количественного определения фенилаланина потенциометрическим датчиком

- новое  в методе определения фенилаланина потенциометрическим датчиком

Рис. 7. Стеклянный электрод до и после модификации

Водные растворы фенилаланина анализировали на кафедре аналитической химии Воронежского государственного университета, а эксперименты с кровью проводили на кафедре фармацевтической химии фармацевтического факультета ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко». Цельную кровь, консервированную с помощью раствора «Глюгицир», получали в областной станции переливания крови г. Воронежа. Паспорт крови № 015927.

Третья глава. Исследование влияния природы и структуры поверхностных полимерных нанослоев на характеристики аналитического определения.

В аналитической практике особый интерес представляет создание искусственных рецепторов на пьезосенсорной подложке, способных к распознаванию и связыванию разнообразных молекул-мишеней с высокой аффинностью и специфичностью.

Одним из путей создания искусственных макромолекулярных рецепторов является получение молекулярных отпечатков различных соединений на полимерной матрице (импринтинг синтезируемых полимеров).

За основу был взят полимер на основе нитрата целлюлозы (коллоксилина). В качестве молекулы-шаблона был выбран фенилаланин.

В основе синтеза модифицированного индикаторного слоя лежит нековалентный молекулярный импринтинг (рис. 8).

Рис. 8. Схема синтеза полимерных материалов с отпечатками:

1 – вещество, используемое в качестве темплата; 2 – функциональный мономер; 3 – образование устойчивого комплекса полимер – темплат; 4 и 5 – удаление целевых молекул-темплатов из полимеров с молекулярным отпечатком

Для получения полимера на основе коллоксилина с молекулярными отпечатками фенилаланина на первом этапе готовили смесь этанола и диэтилового эфира в соотношении 1:3, при этом раствор оставался прозрачным.

На втором этапе шаблон добавляли к полимеризационной смеси. Полученный раствор наносили на pH-селективный электрод или электрод пьезокварцевого резонатора.

На третьем этапе нанесенный полимер оставляли на несколько часов на воздухе для удаления растворителя.

Модификатор покрывал полностью поверхность электрода. Объем нанесенного органического вещества составлял 1 мкл на площадь равную 28,26 мм2. Эксперименты проводили в статических условиях при температуре 25,0  0,1  ˚С. С помощью одного датчика без повторной модификации можно провести до 10 – 15 измерительных циклов.

Получение полимера с молекулярным отпечатком фенилаланина на основе полиамидокислоты  проводили следующим образом: в бюкс помещали фенилаланин в количестве 0,045 г (точная навеска) и растворяли в водно-этанольно-бутанольном растворе (12:5:4). Далее добавляли полиамидокислоту. Полученную смесь наносили на пьезосенсор с помощью хроматографического микрошприца (методом «высыхающей капли»). Для удаления молекулы-шаблона из полимера электроды датчиков помещали на 24 часа в дистиллированную воду. С помощью одного датчика можно провести до 20 – 30 измерительных циклов в случае использования в качестве полимера с молекулярными отпечатками фенилаланина полиамидокислоту.

Пьезокварцевые и потенциометрические датчики весьма чувствительны к состоянию, морфологии и структуре поверхности, что впоследствии и сказывается на адсорбции фенилаланина из водных растворов и крови человека. Для установления закономерностей межфазного взаимодействия изучали структурные особенности поверхности для конкретного вида полимерных слоев.

В качестве датчиков были выбраны пьезоэлектрические кварцевые резонаторы АТ-среза (угол 35’25’’) с серебряными электродами диаметром 6 мм (производство ОАО «Пьезокварц», Москва).

Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) изучена морфология немодифицированнной поверхности пьезодатчика и пленок сорбентов-модификаторов. АСМ-изображения получены с помощью сканирующего зондового микроскопа Solver P47 Pro корпорации NT-MDT (Россия, Зеленоград) в контактном режиме силы на воздухе при температуре 23±1°C. Применяли кантеливер HA_NC. Изучение модифицированнной поверхности образцами проводили в двух режимах: топографии и методом отображения фазы. Для формирования поверхностного чувствительного слоя пьезосенсора выбраны следующие вещества: сквалан, апиезон L, ПЭГ-2000, 18-краун-6, бензо-18-краун-6, фуллерен, коллоксилин, полиамидокислота, полиметилметакрилат, поли-ε-капролактон. Основными параметрами выбора сорбента-модификатора послужили параметры полярности, растворимости, степени кристалличности, гибкости макромолекул и упорядоченности надмолекулярных структур.

Исходя из полученных результатов АСМ, можно сделать вывод о том, что пленки отличаются микрорельефом поверхности, многочисленными разрывами поверхности и неоднородностью, что существенно сокращает время жизни датчика.

Несмотря на выявленные недостатки чувствительных слоев, полученных методом «высыхающей капли», такие пленки нашли свое применение на стадии предварительного выбора и последующей оценки эффективности сорбентов при определении фенилаланина в водных растворах и крови человека.

Поскольку резонансная частота пьезорезонансных датчиков зависит как от чистоты используемых модификаторов, так и наличия примесей, то были проведены ИК-спектроскопические исследования состава полимерных детектирующих слоев, которые измеряли при температуре 20±2°С  на Фурье-спектрометре VERTEX-70 на подложке из кремниевых пластин.

Установлено, что метод «высыхающей капли» непригоден для получения пленок сквалана и ПЭГ-2000 надлежащего качества. Возникают неоднородности поверхности полимерных пленок, в материале присутствуют полости, что приводит к уменьшению чувствительности и воспроизводимости.

Фуллерены из-за высокой однородности поверхностных структур могут применяться непосредственно в качестве активных веществ при аналитическом определении фенилаланина, что подтверждают спектры поглощения исследуемых образцов фуллерена С60.

Анализ ИК-спектров позволяет рекомендовать наноразмерные пленки фуллерена, апиезона L, 18-краун-6, бензо-18-краун-6, полиметилметакрилата, поли-ε-капролактона, коллоксилина и полиамидокислоты, полученные методом «высыхающей капли» на поверхности пьезорезонаторов, для селективного анализа фенилаланина в водных растворах и крови человека.

Четвертая глава. Определение фенилаланина потенциометрическим датчиком.

В качестве модификатора поверхности потенциометрического датчика использовали полимеры на основе коллоксилина или полиамидокислоты с молекулярными отпечатками фенилаланина.

Потенциометрически определили фенилаланин в водных растворах и крови человека. Градуировочные графики представлены на рис. 9,10.

|  | Рис. 9. Градуировочный график для определения фенилаланина в водных растворах потенциометрическим датчиком, модифицированным коллоксилином, n=4, P=0,95 |
| --- | --- |
|  | Рис. 10. Градуировочный график для потенциометрического определения фенилаланина в крови потенциометрическим датчиком, модифицированным коллоксилином, n=4, P=0,95 |

Полученные потенциометрические аналитические зависимости определения фенилаланина в водных растворах (рис. 9) и крови человека (рис. 10) подтверждают возможность использования нанополимерных слоев для анализа аминокислот.

В пятой главе приведены результаты практического использования устройства на основе пьезокварцевого резонатора для определения фенилаланина на примере модельных растворов, крови человека.

Использовали датчик, модифицированный коллоксилином с молекулярными отпечатками фенилаланина. Отработка метода пьезокварцевого детектирования фенилаланина в водных растворах проведена из исходных растворов фенилаланина с концентрацией 0,1 М методом последовательного разбавления до диапазона концентраций 10–1 – 10–5 М с определением резонансной частоты, как это описано в главе 2. По полученным результатам строили градуировочный график, откладывая по оси ординат f, по оси абсцисс – соответствующие значения концентраций аналита. Из рис. 11 видно, что с увеличением концентрации аминокислоты в модельном водном растворе происходит повышение аналитического сигнала датчика по абсолютной величине.

Нижний предел обнаружения составил 2.10–3 моль/дм3. Графики определения фенилаланина в водных растворах и крови в диапазоне концентраций от 1 . 10–1 до 1 . 10–3 моль/дм3 представлены на рис. 11, 12.

|  | Рис. 11. Градуировочный график для определения фенилаланина в водных растворах пьезодатчиком, модифицированным коллоксилином, n=6, P=0,95 |
| --- | --- |
|  | Рис. 12. Градуировочный график для определения фенилаланина в крови пьезодатчиком, модифицированным полиамидокислотой n=6, P=0,95 |

Оценку погрешностей количественного определения содержания фенилаланина в крови и водных растворах осуществляли по небольшому числу параллельных определений (n=6), достаточных для обеспечения необходимой точности измерений. Для расчета погрешностей определений в этом случае использовали методы математической статистики для малого числа определений. Полученные результаты рассматривали как случайную (малую) выборку.

Расчеты проводили с помощью программного  обеспечения StatPlus 2009 Proffesional 5.8.4., Microsoft Excel.

В качестве численной меры воспроизводимости использовали величину стандартного отклонения S и величину относительного стандартного отклонения Sr.

S=ni=1(Xi−X)2n−1,

| где | Xi – результат единичного измерения; |
| --- | --- |
|  | X – среднее арифметическое измеряемой величины; |
|  | n – число параллельных измерений. |

Sr=SX100%,

| где | Sr – относительное стандартное отклонение; |
| --- | --- |
|  | X– среднее арифметическое измеряемой величины; |
|  | S – стандартное отклонение |

Таблица 1. Определение фенилаланина в модельных растворах с применением пьезосенсора, модифицированного полимером с молекулярными отпечатками фенилаланина; n = 6, P = 0,95

| Концентрация аналита, моль/дм3 |  |  | Среднее значение | S | Sr, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено |  | Найдено |  |  |  |
| Модификатор - коллоксилин |  |  |  |  |  |
| 0,050 |  | 0,048 | 0,047 | 0,00089 | 1,9 |
| 0,010 |  | 0,0089 | 0,009 | 0,0002 | 2,2 |
| 0,025 |  | 0,025 | 0,024 | 0,00089 | 3,7 |
| Модификатор - полиамидокислота |  |  |  |  |  |
| 0,050 | 0,046 |  | 0,047 | 0,0014 | 3,0 |
| 0,010 | 0,009 |  | 0,0094 | 0,00014 | 1,5 |
| 0,025 | 0,024 |  | 0,024 | 0,0009 | 3,7 |

Таблица 2. Определение фенилаланина в крови с применением пьезосенсора, модифицированного полимером с молекулярными отпечатками фенилаланина; n = 6, P = 0,95

| Концентрация аналита, моль/дм3 |  |  | Среднее значение | S | Sr, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено |  | Найдено |  |  |  |
| Модификатор - коллоксилин |  |  |  |  |  |
| 0,050 |  | 0,045 | 0,045 | 0,0018 | 4,0 |
| 0,010 |  | 0,0095 | 0,0095 | 0,00017 | 1,8 |
| 0,025 |  | 0,021 | 0,021 | 0,0017 | 8,1 |
| Модификатор - полиамидокислота |  |  |  |  |  |
| 0,050 | 0,047 |  | 0,046 | 0,0017 | 3,7 |
| 0,010 | 0,0096 |  | 0,0097 | 0,00018 | 1,9 |
| 0,025 | 0,024 |  | 0,025 | 0,0017 | 6,8 |

Таблица 3. Определение фенилаланина в модельных растворах с применением потенциометрического сенсора, модифицированного полимером с молекулярными отпечатками фенилаланина; n = 6, P = 0,95

| Концентрация аналита, моль/дм3 |  |  | Среднее значение | S | Sr, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено |  | Найдено |  |  |  |
| Модификатор - коллоксилин |  |  |  |  |  |
| 0,050 |  | 0,044 | 0,044 | 0,0014 | 3,18 |
| 0,010 |  | 0,0086 | 0,0086 | 0,00017 | 2,0 |
| 0,025 |  | 0,024 | 0,025 | 0,0015 | 6,0 |
| Модификатор - полиамидокислота |  |  |  |  |  |
| 0,050 | 0,043 |  | 0,044 | 0,0015 | 3,4 |
| 0,010 | 0,0086 |  | 0,0087 | 0,00015 | 1,7 |
| 0,025 | 0,022 |  | 0,025 | 0,0018 | 7,2 |

Таблица 4. Определение фенилаланина в крови с применением потенциометрического сенсора, модифицированного полимером с молекулярными отпечатками фенилаланина; n = 6, P = 0,95

| Концентрация аналита, моль/дм3 |  |  | Среднее значение | S | Sr, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено | Найдено |  |  |  |  |
| Модификатор - коллоксилин |  |  |  |  |  |
| 0,050 | 0,047 |  | 0,048 | 0,0017 | 3,5 |
| 0,010 | 0,0088 |  | 0,009 | 0,00014 | 1,6 |
| 0,025 | 0,023 |  | 0,025 | 0,0015 | 6,0 |
| Модификатор - полиамидокислота |  |  |  |  |  |
| 0,050 |  | 0,043 | 0,044 | 0,0015 | 3,4 |
| 0,010 |  | 0,0086 | 0,0087 | 0,00015 | 1,7 |
| 0,025 |  | 0,022 | 0,024 | 0,0019 | 7,9 |

Таким образом, погрешности количественного определения фенилаланина в водных растворах и крови человека с помощью методов пьезокварцевого микровзвешивания и потенциометрического определения меньше, чем у рекомендованных к применению методов, а экспрессность и селективность выше.

Оценка погрешностей экспериментальных данных показала, что представленные методы измерения количественного содержания фенилаланина в крови и водных растворах может быть использованы для диагностики фенилкетонурии, а также для определения подлинности лекарственных препаратов, содержащих указанную аминокислоту.

Основные выводы и результаты работы

1. Разработаны два  метода количественного определения фенилаланина в водных растворах и крови человека с применением либо пьзокварцевого датчика, либо потенциометрического электрода, поверхности которых модифицированы полимерами с молекулярными отпечатками фенилаланина.

2. На основе разработанных методов количественного определения фенилаланина в водных растворах и крови человека спроектированы и созданы два типа измерительных устройств.

3. Определены два вида полимерных покрытий с молекулярными отпечатками фенилаланина, образующие селективные детектирующие поверхности и обеспечивающие работоспособность датчика в течение 10-30 циклов измерений.

4. Проведены экспериментальные исследования разработанных методов определения фенилаланина в водных растворах и крови человека.

5. Результаты эксперимента показали корректность и эффективность разработанных методов.

6. Основные результаты работы внедрены в лабораторную практику и учебный процесс ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко».

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах:

- Захарова Л.М. Применение полимера с молекулярным отпечатком фенилаланина в анализе крови потенциометрическим методом /Никитский А.С., Красникова О.П., Зяблов А.Н., Жиброва Ю.А. //Сорбционные и хроматографические процессы. 2008. Т8. Вып.3. С. 530 – 532.

- Никитская Л.М., Определение фенилаланина в водных растворах пьезокварцевым резонатором / Стекольников Ю.А., Калач А.В., Муратов Д.Н. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов.  2012г. № 4. С. 450 – 455.

- Никитская Л.М. Определение фенилаланина в биологических жидкостях пьезокварцевым сенсором, модифицированным полимером с молекулярным отпечатком / Никитский А.С.,Зяблов А.Н.,. Калач А.В, Селеменев В.Ф. // Аналитика России. Материалы III Всероссийской конференции с международным участием. – Краснодар, 2009. С. 409.

- Калач А.В.Изучение сорбционных свойств тонких пленок краун-эфиров методом пьезокварцевого микровзвешивания / Калач А.В., Селеменев В.Ф., Русанова Т.Ю., Грицун И.В., Никитская Л.М. //I Международная школа-конференция по физической химии краун-соединений, порфиринов и фталоцианинов. – Краснодар, 2009. С. 161-162.

- Зяблов А.Н. Применение полимеров с молекулярными отпечатками в диагностике наследственных заболеваний /Зяблов А.Н.,  Балканова А.А, Калач А.В., Голядкина Г.А., Селеменев В.Ф., Никитская Л.М., Никитский А.С. // 7 Всероссийская конференция-школа «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении (индустрия наносистем и материалы)». – Воронеж, 2009.  С. 152-153.

- Никитская Л.М. Применение тонких пленок фуллерена С60 в медицине и фармации / Калач А.В., Селеменев В.Ф., Никитский А.С., Ковалева Н.В. // Всероссийская с международным участием научно-методическая конференция «Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Поиск новых физиологически активных веществ». – Воронеж, 2010. С.  266-267

- Никитская Л.М. Получение чувствительных слоев Ленгмюра-Блоджетт для анализа газов и паров /Калач А.В., Селеменев В.Ф., Чуйков А.М., Русанова Т.Ю., Никитский А.С. //Всероссийская конференция с элементами научной школы для молодежи. «Проведение научных исследований в области наноиндустрии наноссистем и материалов». – Белгород, 2009. С. 103-104.

- Никитская Л.М. Потенциометрическое определение фенилаланина в растворах / Никитский А.С. // Сборник научных статей посвященный 90-летию ВГМА им. Н. Н. Бурденко. «Теория и практика фармации». – Воронеж, 2010. С. 108 - 109

- . Балканова А.А. Наноструктурный анализ поверхности полимеров с молекулярными отпечатками аминокислот методом сканирующей силовой микроскопии / Балканова А.А., Никитская Л.М, Зяблов А.Н., Жиброва Ю.А., Дьконова О.В., Калач А.В., Селеменев В.Ф. // 7-я Всероссийская конференция – школа. «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении (индустрия наносистем и материалы)». – Воронеж, 2009. С.37- 40.

- Мальцев С.С. Исследование закономерностей образования тонких пленок модификаторов поверхности пьезокварцевых резонаторов методами ИК-спектроскопии и атомно-силовой микроскопии / С.С. Мальцев, Никитская Л.М. // Сборник материалов Всероссийской конференции «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». – Воронеж, 2010.-С. 44-45.

- Никитская Л.М. Морфология поверхности модификаторов пьезосенсоров. / Никитская Л.М. Сборник материалов Всероссийской конференции «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». – Воронеж, 2010.-С. 50-52.

- Никитская Л.М. Разработка мультисенсорной системы идентификации органических веществ «электронным носом» /А.Н. Перегудов, А.В. Калач // Сборник материалов открытой научно-практической конференции «Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС». – Воронеж, 2010.-С. 28−30.

- Никитская Л.М. Применение метода Ленгмюра-Блоджетт для формирования наностойких полимерных покрытий/ Никитская Л.М. Сборник материалов Всероссийской конференции «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». – Воронеж, 2011.-С. 370-371.

- Патент  2408012.    Россия.    МПК    G01N31/00  (2006.01)     Способ определения аминокислоты фенилаланин в водных растворах пьезосенсором, модифицированным полимером с молекулярным отпечатком // Никитская Л.М., Никитский А.С., Калач А.В., Селеменев В.Ф. – 2010.

- Патент 102264. Россия. МПК G01N27/12   Пьезосенсор на основе полимеров с молекулярным отпечатком аминокислот// Зяблов А.Н., Никитская Л.М., Жиброва Ю.А., Калач А.В., Селеменев В.Ф. – 2010.

В соответствии со свидетельством о заключении  брака  № 708028 от 12.07.2008 считать Захарову Людмилу Михайловну - Никитской Людмилой Михайловной.

Подписано в печать 08.04.2012

Формат 60  84 /16. 0,93 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 487

Издательско-полиграфический центр ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»

- 399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 28.